[image: image1.jpg]BAYERISCHE
LANDESARZTEKAMMER







	Nr.
	Prüfposition für die Strahlentherapie
	

	1.
	Allgemeine Checks
	

	
	
	

	1.1.
	Allgemeines
	

	
	Genehmigungen
	

	
	
	

	1.2.
	Strahlenschutz
	

	
	Auslage der Arbeitsanweisungen
	

	
	Archivierung der Bestrahlungsprotokolle
	

	
	Messgeräte
- Strahlenschutzmessgeräte für alle eingesetzten Strahlenarten
- Strahlenschutzmessgeräte für Neutronen (falls erforderlich)
- Kontaminationsmessgeräte für Betastrahler (falls erforderlich)
- Kontaminationsmessgeräte für Gammastrahler (falls erforderlich)
	

	
	
	

	1.3.
	Therapiestandards
	

	
	Einhaltung gültiger Therapiestandards
	

	
	Berücksichtigung der Leitlinien
- Degro
- Deutsche Krebsgesellschaft
- NCL
- Empfehlung von Tumorzentren
	

	
	Einhalten der in genehmigten Studien geforderten Kriterien
	

	
	Arbeitsanweisungen
	

	
	Dokumentation der in der Strahlentherapie aufgestellten Behandlungs-schemata
	

	
	Auch ggf. Class Solutions in der IMRT-Planung  
	

	
	
	

	1.4.
	Dienstbesprechung und Weiterbildung
	

	
	Regelmäßige, zumindest wöchentliche Dienstbesprechung des Mitarbeiterteams
	

	
	Regelmäßige Weiter- und Fortbildung
	

	
	
	

	1.5.
	Onkologische Konferenzen
	

	
	Teilnahme an fachübergreifenden onkologischen Konferenzen
	

	
	Teilnahme an einem Tumorzentrum oder Onkologischen Schwerpunkt
	

	
	
	

	1.6.
	Personalausstattung
	

	
	Angemessener Stellenplan (Ärzte, Medizinphysik-Experten, MTRA)
(falls gewünscht und dann nach DEGRO-DGMP-Leitlinie)
	

	
	
	

	1.7.
	Geräteausstattung und -auslastung
	

	
	Forderung der Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin erfüllt
	

	
	Angemessene Geräteausstattung und -auslastung  /   Ausfallkonzept
	

	
	Behandelte Patienten
	

	
	
	

	1.8.
	Bewertung des gesamten Arbeitsablaufs
	

	
	
	

	1.9.
	Hinweise und Optimierungsvorschläge aus vorangegangenen Audits erfüllt
	

	
	
	

	
	
	

	1.10
	Bettenstation (falls vorhanden)
	

	
	Einhaltung klinischer Qualitätsstandards
	

	
	
	

	1.11
	Wartezeiten
	

	
	Zeit von Anmeldung bis Erstvorstellung 
	

	
	Zeit von Erstvorstellung bis Therapiebeginn
	

	
	Therapieunterbrechungen (evtl. Gründe aufführen)
	

	
	Planungs- und Behandlungsablauf
	

	
	Überprüfung und Kontrollen
	

	
	
	


	Nr.
	Prüfposition für die Strahlentherapie
	

	7.
	Physikalisch Technische Aspekte
	

	
	
	

	7.1.
	Dosimetrie (messtechnische Ausstattung)
	

	
	Ionisationskammer-Dosimeter
	

	
	Dosimeter für punktweise Messung (z.B. TLD, Halbleiter) auch am Patienten
	

	
	Kalibrierung entsprechend nationalem Standard
	

	
	Anschlußmessungen
	

	
	Messtechnische Kontrollen (Ergebnis)
	

	
	externe Dosisvergleiche
	

	
	ferngesteuertes 3D-Wasserphantom
	

	
	2D-Detektoren, Array-Detektoren
	

	
	Ausstattung sonstiges
	

	
	
	

	7.2
	Dosierung
	

	
	Dosierungstabellen Photonen (z.B. TD, TMR, TPR)
	

	
	
	

	
	Dosierungstabellen Elektronen (Individuelle Einsätze)
	

	
	
	

	7.3
	Manuelle Strahlerapplikation
	

	
	Regelmäßige technische Prüfung (Dichtheitsprüfung)
	

	
	Abschirmmaßnahmen
	

	
	Betriebstagebuch
	

	
	
	

	7.4
	Ausfallkonzept
	

	
	gemäß RLStrlSch in der Medizin
	

	
	
	

	7.5
	Lagerungs- und Fixierhilfen
	

	
	Ausstattung
	

	
	Zustand
	

	
	Häufigkeit des Einsatzes
	

	
	
	

	7.6
	Werkstatt
	

	
	Ausrüstung
	

	
	Zustand
	

	
	Absorberherstellung
	

	
	Einsatz
	

	
	
	

	7.7
	CT
	

	
	regelmäßige Prüfung (nach RöV)
	

	
	regelmäßige Technische Prüfung (Wartung, SV-Prüfung)
	

	
	Überprüfung des Tischs
	

	
	Überprüfung HU- Werte
	

	
	Überprüfung der Laser
	

	
	Überprüfung der Laser bei virtueller Simulation
	

	
	Betriebstagebuch
	

	
	
	

	7.8
	Bestrahlungsplanungssystem 

	

	
	Ausstattung, Ausfallkonzept
	

	
	Überprüfung der Genauigkeit durch Messung bei Inbetriebnahme:
- Referenzpunkt
- Außerhalb Zentralstrahl
- Schräger Einfall
- Keilfilter
- Inhomogenitäten
- HU-Werte
	

	
	Wiederholung für repräsentative Beispiele
	

	
	Qualitätssicherung der Datenübertragung
	

	
	Konstanzprüfung 
DIN 6873-5
	

	
	täglich 
- Bezugswerte im Basisdatensatz 
	

	
	monatlich 
- berechnete Dosiswerte
- biologische Bewertung
- Ein- und Ausgabe geometrischer Parameter  (Patient, Zubehör, ...)
- Datenübertragung
- HU-Werte
	

	
	jährlich 
- Inhalt der Basisdatensätze
	

	
	
	

	7.9
	Simulator
	

	
	regelmäßige Prüfung (nach RöV)
	

	
	regelmäßige Technische Prüfung (Wartung, SV-Prüfung)
	

	
	Konstanzprüfung 
DIN 6874-5
	

	
	wöchentlich
- Anzeige des Isozentrums
	

	
	monatlich
- Anzeige der simulierten Zentralachse bei DL
	

	
	vierteljährlich
- Anzeige der simulierten Zentralachse bei Aufn.
- numerische Anzeige der Feldgrößen
- Lichtvisier Strahlenfeld
-  Anzeige FHA Abstand
- Anzeige Fokus BV Abstand
	

	
	halbjährlich
- Isozentrumsanzeige (Prüfkörper)
- Anzeige Gantrywinkel 
- Anzeige Collimatorwinkel
	

	
	jährlich
- Verlagerung der Zentralachse bei Wechsel des Brennflecks
- Abweichung der Zentralachse vom Isozentrum
- Anzeige isozentrischer Tischdrehwinkel
- Anzeige der Tischhöhe, Tischquer- und Längsverschiebung
- Horizontale Verschiebung der Tischplatte bei Änderung der Höhe 
- Stabilität der Tischplatte in Längs- und Querrichtung
- Zeitliche Stabilität der Tischplattenhöhe
	

	
	
	

	7.10
	Linearbeschleuniger
	

	
	regelmäßige Technische Prüfung (Wartung, SV-Prüfung)
	

	
	Sicherheitsüberprüfungen (intern)
	

	
	Konstanzprüfung 
DIN 6847-5
	

	
	vierzehntägig
- Konstanz der Kalibrierfaktoren des Dosismonitorsystems
	

	
	vierteljährlich
- Numerische  Anzeige Feldgröße bei X
- Anzeige Zentralstrahl bei X
- Anzeige Strahlenfeld bei X 
- Anzeige Strahlenfeld bei E (nur bei variablem Tubus)
- Anzeige des Isozentrums durch die Laser
- Abstandsanzeigen
- Gantry- und Colliwinkelanzeige
	

	
	halbjährlich
- Regelabweichung bei Rotationsbestrahlung (ges.Regelbereich)
- Tiefendosisverteilung für X und E
- Zeitl. Stabilität der Tischhöhe bei Hydrauliktischen
	

	
	jährlich
- Abh. der Kalibrierfaktoren von der Monitorrate
- Abh. der Kalibrierfaktoren vom Monitorwert (auch niedrige Werte!)
- Abh. der Kalibrierfaktoren vom Rotationswinkel
- Stabilität der Kalibrierfaktoren über einen Tag
- Dosisquerprofile (Flatness, Symmetrie)
- Abhängigkeit der Querprofile vom Gantrywinkel
- Keilfilterfaktoren (mechanische dynamische und motorische KF)
- Positioniergenauigkeit bei asym. Blenden
- Isozentrumslage
- Durchmesser der Isozentrumskugel
- Genauigkeit aller Tischskalen und isoz. Tischrotation
- Stabilität des Tisches bei Tischverschiebung
	

	
	zusätzliche Prüfungen (Häufigkeit)
- Virtuelle und dynamische KF (Profile)
- Dynamische Techniken
- Genauigkeit von irregulären Feldern mit MLC
	

	
	Betriebstagebuch
	

	
	
	


	7.12
	Brachytherapie (Afterloading Anlagen)
	

	
	regelmäßige Technische Prüfung (Wartung, SV-Prüfung)
	

	
	Sicherheitsprüfungen (intern)
	

	
	Überprüfung der Quellen
	

	
	Messung der Kenndosisleistung nach Lieferung
	

	
	Messung der Kenndosisleistung nach 2 Wochen
	

	
	Messung der Dosisleistung mit Körpersonden nach Lieferung
	

	
	arbeitstägl. Prüfung der Dosisleistung mit Körpersonden
	

	
	Anlage A10 Der RLStrlSchMed
	

	
	Tragbares Dosimeter für ODL
	

	
	Strahleraufbewahrungsbehälter für Störfälle
	

	
	Lokalisationsvorrichtung
	

	
	Kontrolle der Positionierung der Applikatoren
	

	
	Vorrichtung zur Überprüfung der Strahlerposition im Applikator
	

	
	Bestrahlungsplanungssystem
	

	
	Konstanzprüfung
DIN 6853-5
	

	
	wöchentlich
- Ganggenauigkeit der Zeitschaltuhr
- Transportzeit
- Korrektionsfaktor des radioaktiven Zerfalls
	

	
	monatlich (bis halbjährlich)
- Positioniergenauigkeit der Quelle
	

	
	Überprüfung des Bestrahlungsplanungssystems (siehe Teletherapie)
	

	
	Quelleneingangsdosimetrie nach DGMP Empfehlung
	

	
	Betriebstagebuch
	

	
	
	


	7.13
	Stereotaktische Bestrahlung (Linac)
	

	
	verwendetes System
	

	
	
	

	
	Dosismonitorsystem
	

	
	Abh. der Dosis von der Feldgröße (Outputfaktoren kleine Felder)
	

	
	TPR (Gewebe-Phantom-Verhältnis)
	

	
	Normierte Dosisquerprofile
	

	
	
	

	
	Kennmerkmale geometrischer Eigenschaften
	

	
	Koordinatenbestimmung v. Zielpunkt und Zielvolumen
	

	
	Abstand Gantryachse zu isozentrischer Tischachse
	

	
	Radius der Isozentrumskugel
	

	
	Anzeige des Isozentrums
	

	
	Feldgröße
	

	
	
	

	
	Bestrahlungsplanungssystem
	

	
	Implementierung der Basisdaten (Messungen)
	

	
	Datenübertr. diagn. System zum Planungssystem u. Verarbeitung
	

	
	Übereinstimmung gemessener und berechneter Werte 
	

	
	Dosisangaben der Bestrahlungsplanung
	

	
	Dosisspezifikation
	

	
	Konstanzprüfung (siehe Teletherapie)
	

	
	
	

	
	Genauigkeit der Bildgebung
	

	
	
	

	
	
	

	
	Genauigkeit des Systems (Systemtest)
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	7.15
	Prostatabestrahlung mit Seeds
	

	
	Raumangebot
	

	
	
	

	
	Personelle Ausstattung
	

	
	
	

	
	Radionuklide
	

	
	Verwendeter Quellentyp
	

	
	Übernahmeprüfung und Qualitätssicherung
	

	
	Handhabung der Radionuklide
	

	
	Dosimetrische Messungen an radioaktiven Stoffen
	

	
	Lagerung radioaktiver Stoffe bzw. Entsorgung
	

	
	
	

	
	Apparative Ausrüstung
	

	
	Dosimetrieeinrichtung
	

	
	Bestrahlungsplanungssystem 
	

	
	Strahlenschutzmessgeräte
	

	
	Lokalisationseinrichtung (Ultraschallgerät; Durchleuchtung)
	

	
	
	

	
	Durchführung der Implantation
	

	
	Planungsmethode (prä- /  intraoperative Planung)
	

	
	Positionierungskontrolle (US, DL)
	

	
	Intraoperative Dosimetrie
	

	
	Postoperative Dosimetrie (wie und wann)
	

	
	ODL Messungen am Patienten
	

	
	Kontaminationsmessungen
	

	
	
	

	
	Qualitätssicherung
	

	
	Genauigkeit der Bildgebung (Ultraschallgerät, Raster)
	

	
	Bildübertragung ans Planungssystem
	

	
	Überprüfung des Bestrahlungsplanungssystems (siehe Teletherapie)
	

	
	
	


	7.16
	Gefäßbestrahlung
	

	
	DGMP-Bericht 16 zur Intravskulären Brachytherapie
	

	
	Raumbedarf
	

	
	Übernahmeprüfung und Qualitätssicherung
	

	
	Handhabung der Radionuklide
	

	
	Dosimetrische Messungen an radioaktiven Stoffen
	

	
	Lagerung radioaktiver Stoffe bzw. Entsorgung
	

	
	 
	

	
	Apparative Ausrüstung
	

	
	Dosimetrieeinrichtung
	

	
	Geräte zu Konsistenzprüfung von Strahlern
	

	
	Bestrahlungsplanungssystem und Protokolliersystem
	

	
	Strahlenschutzmessgeräte
	

	
	 
	

	
	Personelle Ausstattung
	

	
	 
	

	
	Qualitätsmanagement
	

	
	
	

	
	
	


	7.17
	Ganzkörperbestrahlung
	

	
	DGMP-Bericht 18 zur Ganzkörperbestrahlung
	

	
	Patientenzahlen
	

	
	Anwendung seit
	

	
	Bestrahlte Patienten (pro Jahr)
	

	
	
	

	
	Apparative Ausrüstung
	

	
	Verwendete Geräte
	

	
	eingesetzte Energie
	

	
	Ggf. Zusatzausrüstung
	

	
	
	

	
	Methode
	

	
	Ap-pa. Applikation Mehrfelder-Technik
	

	
	Ap-pa. Applikation Multistrip
	

	
	Ap-pa.Applikation Translation
	

	
	Ap-pa Applikation „Sweeping beam“
	

	
	Bilaterale Applikation (seitl.)
	

	
	Kombination ap-pa und bilaterale Technik
	

	
	Sonstige Techniken 
	

	
	
	

	
	Therapieplanung
	

	
	CT-Bilddatensatz
	

	
	Planung mit mehreren Referenzpunkten 
	

	
	3D- Planung
	

	
	
	

	
	Technische Realisierung
	

	
	Homogene Ganzkörperbestrahlung
	

	
	Einsatz von Boost-Techniken
	

	
	Shielding kritischer Organe
	

	
	Einsatz v. Bolusmaterial (Haut)
	

	
	
	

	
	Simulationsverfahren (z.B. für die Festlegung der Lungenblöcke)
	

	
	Konventionelle Simulation
	

	
	Virtuelle Simulation
	

	
	
	

	
	Verifikationsregime
	

	
	Patientenposition
	

	
	Platzierung Blöcke / Kompensatoren
	

	
	Verifikation bei jeder Fraktion  
	

	
	Verifikationsmedium
	

	
	
	

	
	Ausfallkonzept
	

	
	Geräteausfall vor Bestrahlungsbeginn
	

	
	Abbruch während der Bestrahlung
	

	
	
	

	
	Qualitätssicherung
	

	
	Dosimetrie-Phantome
	

	
	In-vivo-Dosimetrie
	

	
	Dosisplanüberprüfung durch zweites unabhängiges System
	

	
	Spezielle dosimetrische Überprüfungen
	

	
	Gerätetechnische Überprüfung
	

	
	
	

	
	Gesamteinschätzuung
	

	
	
	

	
	...
	


	7.18
	IMRT / IMAT
	

	
	Genehmigung
	

	
	Angabe zum Verfahren (z.B. step & shoot, sliding window)
	

	
	Geräte für IMRT-Einsatz
	

	
	Personelle Ausstattung
	

	
	Patientenzahlen
	

	
	Anwendung seit
	

	
	Zahl der Patienten (pro Jahr) und bestrahlte Körperregion
	

	
	Prüfung des Beschleunigers vor Einführung der IMRT
	

	
	Stabilität der Proportionalität des Dosismonitorsystems bei  kleinen Dosismonitorwerten durch
	

	
	     Proportionalität Dosismonitorwert zu gemessener Dosis
	

	
	Unabhängigkeit von Querverteilung und Tiefendosisverteilung von                        Dosismonitorwert 
	

	
	Abhängigkeit der Dosis pro Monitorwert von der Feldgröße
	

	
	Prüfung der Lamellentransmission
	

	
	In der Mitte der Lamellen
	

	
	Zwischen zwei sich berührenden Lamellen einer Seite
	

	
	Im Bereich sich berührender Lamellenvorderkanten zweier sich gegenüber liegender Lamellen
	

	
	Prüfung der Lamellenpositioniergenauigkeit 
	

	
	Maximale Positionsabweichung jeder Lamelle von der vorgegebenen Position 
	

	
	Maximale Positionsabweichung bei verschiedenen Gantrywinkeln von der Position jeder Lamelle bei 0°
	

	
	Übereinstimmung der Nennfeldgröße  mit dosimetrischer Feldgröße  
	

	
	Besonderheit bei dynamischer Lamellenblende
	

	
	Prüfung der Geschwindigkeit der Lamellen
	

	
	Prüfung der Geschwindigkeitsänderungen der Lamellen
	

	
	Vorgehen bei Unterbrechung
	

	
	Prüfung des Bestrahlungsplanungssystems vor Einführung der IMRT 
	

	
	Charakterisierung des während der Optimierung verwendeten Dosisberechnungsalgorithmus
	

	
	Algorithmus bei endgültiger Berechnung (Pencil Beam ungünstig) 
	

	
	Charakterisierung der Funktionsweise des Optimierungsalgorithmus
	

	
	Charakterisierung der Funktionsweise des Sequencers mit 
- physikalische Eigenschaften
- konstruktive Einschränkungen der Lamellenbewegung
- Vermeidung von Feldsegmenten, für die der Dosisberechnungsalgorithmus nicht adäquat ist
	

	
	Charakterisierung von Näherungen und zu erwartender dosimetrischer Abweichungen
	

	
	Patientenbezogene Qualitätssicherung
	

	
	Angaben zur Erstellung des Patientenmodells
	

	
	Geeignetes Phantom vorhanden?
	

	
	Dosimetrische Prüfung des Bestrahlungsplans
Einführung in die klinische Routine
Erweiterung des Einsatzspektrums
Änderung von Hard- und Software
	

	
	Prüfung des Gesamtplans
Übertragung aller Felder auf Phantom
Messung mit Film und/oder kleinvolumigem Detektor
	

	
	Prüfung der Dosisverteilung der Einzelfelder
Übertragung des Einzelfeldes auf Phantom
Berechnung der 2D-Dosisverteilung in Referenzebene
Messung der 2D-Dosisverteilung mit geeignetem Detektor und Vergleich 
	

	
	Rechnerische Kontrolle des Dosismonitorwertes
	

	
	Kontrolle der Datenübertragung der Bestrahlungsparameter
Etablierung eines Verfahrens zur korrekten Zuordnung von Strahlenfeld und Fluenzmodulation
	

	
	Protokollierung nach DIN 6827-1 in Protokollstufe III
Protokollierung der Lamellenblende in elektronischer Form zulässig
Dokumentation der dosimetrischen Prüfung durch Unterschrift des MPE auf Bestrahlungsplan möglich
	

	
	Patientenlagerung
	

	
	Verbesserung der Planqualität gegenüber herkömmlichen Verfahren
	

	
	Systemprüfung
	

	
	Konstanzprüfungen zusätzlich zu normalen Konstanzprüfungen
	

	
	Lamellenblende
	

	
	Sequenzer, falls Bestandteil des Beschleunigers
	

	
	Rechnerische Prüfung des Dosismonitorwertes jedes fluenzmodulierten Feldes, falls keine dosimetrische Prüfung des Bestrahlungsplans
	

	
	Prüfung der korrekten Datenübertragung
	

	
	Weitere institutionsbezogene Konstanzprüfungen
	


	7.11
	Gammabestrahlungseinrichtung für die Teletherapie
	

	
	
	

	7.14
	Stereotaktische Bestrahlung (Gammabestrahlungsanlage)
	

	
	
	

	7.19
	Intraoperative Strahlentherapie
	

	
	...
	

	7.20
	Neutronentherapie
	

	
	...
	

	7.21
	Protonentherapie
	

	
	...
	

	7.22
	Tomotherapie
	

	
	...
	





	8.
	Zusammenfassende Bewertung
	

	
	
	

	
	Allgemeine Checks
	

	1.1
	Allgemeines
	

	1.2
	Strahlenschutz
	

	1.3
	Therapiestandards
	

	1.4
	Dienstbesprechung und Weiterbildung
	

	1.5
	Onkologische Konferenzen
	

	1.6
	Personalausstattung
	

	1.7
	Geräteausstattung und -auslastung
	

	1.8
	Bewertung des gesamten Arbeitsablaufs
	

	1.9
	Hinweise und Optimierungsvorschläge beachtet
	

	1.10
	Bettenstation
	

	1.11
	Wartezeiten
	

	
	
	

	
	Physikalisch Technische Aspekte
	

	7.1
	Dosimetrie
	

	7.2
	Dosierung 
	

	7.3
	Manuelle Strahlerapplikation
	

	7.4
	Ausfallkonzept
	

	7.5
	Fixierhilfen
	

	7.6
	Werkstatt
	

	7.7
	CT
	

	7.8
	Bestrahlungsplanungssystem
	

	7.9
	Simulator
	

	7.10
	Linearbeschleuniger
	

	7.11
	Gammabestrahlungseinrichtungen (Teletherapie)
	

	7.12
	Brachytherapie (Afterloading-Anlagen) 
	

	7.13
	Stereotaktische Bestrahlung Linac
	

	7.14
	Stereotaktische Bestrahlung Gammastrahlung
	

	7.15
	Prostatabestrahlung mit Seeds
	

	7.16
	Gefäßbestrahlung (entspr. DGMP-Bericht 16 zur intravaskulären Brachytherapie)
	

	7.17
	Ganzkörperbestrahlung
	

	7.18
	IMRT / IMAT
	

	7.19
	Intraoperative Bestrahlung Linac
	

	7.20
	Neutronentherapie
	

	7.21
	Protonentherapie
	


10

